1- GENERALITES

Le LNM effectue les étalonnages et/ou vérification des instruments de mesure dans les grandeurs Masse, Pesage, Volume et Température.

2- Domaine d’étalonnage et incertitudes

  - Laboratoire Masse

2.1.1 Etalonnage

Toutes les incertitudes sont calculées d’après k = 2 (95% des valeur sont dans la plage plus/moins de la valeur d'incertitude).

L’étalonnage des masses est réalisé par comparaison à des masses étalons de travail du laboratoire de mêmes valeurs nominales, selon un schéma de comparaison EMME, les masses étalons de travail sont raccordées de la même méthode aux étalons de références du laboratoire.

Les incertitudes des étalonnages mentionnées ci-dessus sont en fonction des classes des masses à étalonner selon la recommandation R111 de l’OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) édition 2004.

2.1.2 Vérification

Un constat de vérification peut être délivré, il porte sur la comparaison, à l’erreur maximale tolérée (EMT), de l’erreur de justesse (Ej) de la masse augmentée de son incertitude d’étalonnage élargie (U). les EMT prises en compte sont celles de la classe pour laquelle la masse a été fabriquée (R111 de l’OIML) édition 2004.

Ce constat de vérification ne peut être émis qu’après l’étalonnage.

2.1.3 Présentation selon les classes des masses

Classe F1

| Objet soumis à l’étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site (S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | S |
| Masses Poids (F1) | Masse conventionnelle | 1 g | 0,033 mg | Procédure interne : PT/100/01 (Révision 02) Méthode Double pesée De BORDA EMME R111 2004 | - Masses Etalons de classe E2 - Comparateur CM-01/100 de portée 81g/220 et de résolution 0.01mg/0.1mg - Comparateur CM-02/100 de portée 2300g et de résolution 0.1mg - Comparateur CM-03/100 de portée de de 26.1 Kg et de résolution de 1 mg | X |  |
|  |  | 2 g | 0,040 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 g | 0,053 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10 g | 0,067 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 g | 0,083 mg |  |  |  |  |
|  |  | 50 g | 0,10 mg |  |  |  |  |
|  |  | 100 g | 0,17 mg |  |  |  |  |
|  |  | 200g | 0,33 mg |  |  |  |  |
|  |  | 500g | 0,83 mg |  |  |  |  |
|  |  | 1kg | 1,7 mg |  |  |  |  |
|  |  | 2kg | 3,3 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 kg | 8,3 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10kg | 17 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 kg | 33 mg |  |  |  |  |

Classe F2

| Objet soumis à l’étalonnage | Mesurande | Etendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site (S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | L | S |
| Masses Poids (F2) | Masse conventionnelle | 1 g | 0,100 mg | Procédure interne : PT/100/01 (Révision 02) Méthode Double pesée De BORDA EMME R111 2004 | - Masses Etalons de classe F1 - Comparateur CM-02/100 de portée 2300g et de résolution 0.1mg - Comparateur CM-03/100 de portée de de 26.1 Kg et de résolution de 1 mg | X |  |
|  |  | 2 g | 0,133 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 g | 0,167 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10 g | 0,200 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 g | 0,267 mg |  |  |  |  |
|  |  | 50 g | 0,33 mg |  |  |  |  |
|  |  | 100g | 0,53 mg |  |  |  |  |
|  |  | 200g | 1 mg |  |  |  |  |
|  |  | 500g | 2,67 mg |  |  |  |  |
|  |  | 1kg | 5,3 mg |  |  |  |  |
|  |  | 2kg | 10 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 kg | 26,7 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10kg | 53 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 kg | 100 mg |  |  |  |  |

Classe M1

| Objet soumis à L’étalonnage | Mesurande | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site(S) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masses Poids (M1, M2 et M3) | Masse conventionnelle | 1 g | 0,333 mg | Procédure interne : PT/100/01 (Révision 02) Méthode Double pesée De BORDA EMME R111 2004 | - Masses Etalons de classe F1 - Comparateur CM-03/100 de portée de de 26.1 Kg et de résolution de 1 mg | X |  |
|  |  | 2 g | 0,400 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 g | 0,533 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10 g | 0,667 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 g | 0,833 mg |  |  |  |  |
|  |  | 50 g | 1 mg |  |  |  |  |
|  |  | 100g | 1,67 mg |  |  |  |  |
|  |  | 200g | 3,33 mg |  |  |  |  |
|  |  | 500g | 8,33 mg |  |  |  |  |
|  |  | 1kg | 16,7 mg |  |  |  |  |
|  |  | 2kg | 33,3 mg |  |  |  |  |
|  |  | 5 kg | 83,3 mg |  |  |  |  |
|  |  | 10kg | 167 mg |  |  |  |  |
|  |  | 20 kg | 333 mg |  |  |  |  |

2.1.4 Tarifs

Sur devis

2.2 Laboratoire TEMPERATURE

2.2.1 Etalonnage

Étalonnage des thermomètres à dilatation de liquide, chaine de mesure de température (cas des sondes à résistance de platine et cas des couples thermoélectrique), caractérisation des enceintes thermostatique.

2.2.2 Vérification

Un constat de vérification peut être délivré, il porte sur la comparaison, à l’erreur maximale tolérée (EMT), de la correction à appliquer augmentée ou non de son incertitude d’étalonnage élargie (U). Et ce, pour l’étalonnage par comparaison.

Ce constat de vérification ne peut être émis qu’après l’étalonnage.

L’effet du rayonnement n’est pas traité, de plus, Il à signaler que la déclaration de conformité est définie seulement pour le paramètre température de l’air de tous les capteurs utilisés Ɵmj , de plus l’incertitude relative au paramètre effet de rayonnement n’est pris en compte lors de l’estimation de la contribution Umj : Incertitude élargie associé à la moyenne pour chaque capteur.

2.2.3 Présentation

| Objet soumis à l’étalonnage | Mesurande | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMT (indicateur + sonde à résistance de platine) | Température | -25 °C ≤ T≤ 150 °C | 0.073 | Étalonnage par comparaison à un étalon de référence. Procédure PT-02/300 | Bains liquide / Sonde Pt100 Four sec / Sonde Pt100 | L |
| CMT (indicateur + thermocouple) | Température | -25 °C ≤ T≤ 150 °C | 0.16 | Étalonnage par comparaison à un étalon de référence. Procédure PT-02/300 | Bains liquide / Sonde Pt100 Four sec / Sonde Pt100 | L |
| Enceintes climatique de volume ≤ 20 m3 | Température de L’air en régime établie | -5 °C ≤ T≤ 60 °C | 0.2 | Procédure PT-03/300 | Centrale d’acquisition des données avec pt100 et thermocouples | S |

2.2.4 Tarifs

Sur devis

2.3 Laboratoire volume

2.3.1 Etalonnage

Le laboratoire de métrologie des volumes réalise les prestations suivantes :

- Etalonnage des verreries volumétrique type délivrée « Ex » et contenu « ln »

- Etalonnage des capacités étalons (Jauges, …)

2.2.2 Vérification

Un constat de vérification peut être délivré, il porte sur la comparaison, à l’erreur maximale tolérée (EMT), de la correction à appliquer augmentée ou non de son incertitude d’étalonnage élargie (U). Et ce, pour l’étalonnage par comparaison.

Ce constat de vérification ne peut être émis qu’après l’étalonnage

2.2.3 Présentation

| Objet soumis à L’étalonnage | Mesurande | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité d’un récipient (volume), Eprouvette, burette, fiole, jauge) | Volume | Fiole : |  | Pesée d’un liquide contenu ou délivré par le récipient Méthode Gravimétrique Méthode interne : PT-01/200 | Balance analytiques /Eau pur avec une conductivité inférieure à 5µS/cm. | L |
|  |  | 5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1 000 ml 2 000 ml 5 000 ml | 0,008 ml 0,008 ml 0,01 ml 0,01 ml 0,02 ml 0,03 ml 0,05 ml 0,05 ml 0,08 ml 0,1 ml 0,2 ml 0,4 ml |  |  |  |
|  |  | Eprouvette : |  |  |  |  |
|  |  | 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1 000 ml 2 000 ml | 0,067 ml 0,17 ml 0,33 ml 0,33 ml 0,67 ml 1,67 ml 3,33 ml 6,67 ml |  |  |  |
|  |  | Burette : |  |  |  |  |
|  |  | 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml | 0,01 ml 0,015 ml 0,015 ml 0,03 ml |  |  |  |
|  |  | Jauge étalon (l) : |  |  |  |  |
|  |  | 1 l 2 l 5 l 10 l | 0,15 ml 0,33 ml 0,83 ml 1,67 ml |  |  |  |

2.4 laboratoire DE PESAGE

2.4.1 Etalonnage

Le laboratoire de métrologie de pesage industrielle réalise les prestations suivantes :

- Etalonnage des Instruments de Pesage à Fonctionnements Non Automatique « IPFNA » de classe I, II, III et IV

2.4.2 Vérification

Un constat de vérification peut être délivré, il porte sur la comparaison, à l’erreur maximale tolérée (EMT), de la correction à appliquer augmentée ou non de son incertitude d’étalonnage élargie (U). Et ce, pour l’étalonnage par comparaison.

Ce constat de vérification ne peut être émis qu’après l’étalonnage

2.4.3 Présentation

| Objet soumis à L’étalonnage | Mesurande | Étendue de mesure | Incertitude élargie | Principe de Mesure Référence de la méthode | Moyen d'étalonnage (Equipement, étalon) | Prestation en Laboratoire (L) et ou sur Site(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument de pesage à fonctionnement non automatique | Masse conventionnelle | 0 à 20 kg | Y=1,3•10-6 • m + 2,8• 10-4 g | Par pesée d’étalon de masse Procédure PT-01/400 Ver 02 | Étalon masse de classe FI | S |
|  |  | 20 kg < m < 400kg | Y=1,4•10-6 • m + 8.2• 10-2 kg |  | Étalon masse de classe M1 |  |